## 标定概述
序号 | 压力校准流程 | 描述 | 参数
1 | ADC缓冲器偏移微调 | 将模数转换器输出设置在中压操作范围内，记录最佳偏移值（XXXXX），并最终对其进行烧写； | offset
2 | ADC缓冲器增益微调 | 其为压力操作范围的值设置ADC的最大值。将记录最佳增益值（YYYY），并最终对其进行烧写。 | gain
3 | 记录不同压力和不同温度下的ADC输出值（BE_ptrim），根据多项式公式计算系数 | 在不同压力和温度下读取压力传感器的温度和压力的原始值Pi(Tj)和Tj(Pi) (i = 1 to 4, j = 1 to 2)。计算校准系数 | Praw[Tj],Traw[Pi],Pref[Ti],Tref[Pj],kP,kT,C00,C10,C20,C30,C01,C11,C21,C0,C1
4 | 烧写序列到一次性可编程存储器中 |  | 0x40-0x58,0x60-0x69,0x6F
测试流程
ZXP0120ADA上位机软件
ZXP0120ADE上位机软件
问题点记录
DAQ-IIC驱动
板卡测试指令
2520规格书
6862规格书

## 标定流程
序号 | 流程 | 功能 | 代号 | 步骤号 | 步骤 | 读写 | 地址 | 值 | 操作 | 描述 | 标定模块 | 低温区 | 常温区(T1) | 高温区(T2) | 复测区
1 | 1 | 上电 | BE_power_up | 1 | 电源供电1.8V | [5 empty] | Power Switch | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 上电 | BE_power_up | 2 | 延时40ms以上 | [5 empty] | 延时 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 1 | 上电 | BE_power_up | 3 | 检查是否正确上电 | R | 0x08 | 0xC0 | 判断是否等于0xC0，等于则正确上电，不等于则延时40ms再读，还读不回来说明芯片已经损坏 |  | 初始化检测 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 1 | 上电 | BE_power_up | 4 | 读取芯片ID | R | 0x25 |  | 存储至数据库 | Chip ID<30:23> | 读取芯片ID
5 | 1 | 上电 | BE_power_up | 5 | 读取芯片ID | R | 0x26 |  |  | Chip ID<22:15> | 读取芯片ID
6 | 1 | 上电 | BE_power_up | 6 | 读取芯片ID | R | 0x27 |  |  | Chip ID<14:7> | 读取芯片ID
7 | 1 | 上电 | BE_power_up | 7 | 读取芯片ID | R | 0x28 |  |  | Chip ID<6:0> | 读取芯片ID
8 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 1 | 书写签名1 | W | 0x0E | 0xA5 |  |  | 书写签名
9 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 2 | 书写签名2 | W | 0x0F | 0x96 |  |  | 书写签名
10 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 3 | 检查IIC芯片访问 | W | 0x40-0x50 | 0xAA |  |  | 检查IIC芯片访问
11 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 4 | 检查IIC芯片访问 | R | 0x40-0x50 |  | =0xAA? |  | 检查IIC芯片访问
12 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 5 | 检查IIC芯片访问 | W | 0x40-0x50 | 0x55 |  |  | 检查IIC芯片访问
13 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 6 | 检查IIC芯片访问 | R | 0x40-0x50 |  | =0x55? |  | 检查IIC芯片访问
14 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 7 | 检查IIC芯片访问 | W | 0x40-0x50 | 0x00 |  |  | 检查IIC芯片访问
15 | 2 | 寄存器访问测试 | BE_reg | 8 | 检查IIC芯片访问 | R | 0x40-0x50 |  | =0x00? |  | 检查IIC芯片访问
16 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 1 | 压力分辨率配置 | W | 0x06 | 0x36 |  |  | 测试偏移量 | 4
17 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 2 | 为更长的积分设置压力结果移位 | W | 0x09 | 0x04 |  |  | 测试偏移量 | 5
18 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 3 | 设置压力正常增益和温度高增益 | W | 0x62 | 0x02 |  |  | 测试偏移量 | 6
19 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 4 | 默认放大器增益和UI微调 | W | 0x64 | 0x67 |  | 0b01100111 | 测试偏移量 | 7
20 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 5 | 开始控制压力测量 | W | 0x08 | 0x05 |  | 正常模式连续压力测量 | 测试偏移量 | 8
21 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 6 | 默认电桥偏移量 | W | 0x65 | 0x00 |  | 0b000XXXXX | 测试偏移量
22 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 7 | 读取压力结果 | R | 0x00-0x02 |  |  | 清除压力准备位 | 测试偏移量 | 9
23 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 8 | A延时105ms以上 | [5 empty] | 测试偏移量 | 10
24 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 9 | 判断结果是否可用 | R | 0x08 | 0xD5 | 轮询 | 表示压力就绪，循环判断直到超时，如果读不到说明芯片损坏 | 测试偏移量 | 12
25 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 10 | 读取压力结果 | R | 0x00-0x02 |  |  |  | 测试偏移量 | 13
26 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 11 | B电桥偏移 | W | 0x65 | 0b000XXXXX |  | 在循环A-B之间改变电桥偏移量 | 测试偏移量 | 11
27 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 12 | 恢复找到的电桥偏移 | W | 0x65 | 0b000XXXXX |  |  | 测试偏移量 | 14
28 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 13 | 停止压力测试 | W | 0x08 | 0x00 |  |  | 测试偏移量
29 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 14 | 读取压力结果，清除压力准备位 | R | 0x00-0x02 |  |  |  | 测试偏移量 | 15
30 | 3 | 偏移量 | BE_offset | 15 | 读取传感器状态 | R | 0x08 | 0xC0 |  | 系数可用，传感器初始化完成 | 测试偏移量
31 | 4 | 增益 | BE-gain | 1 | 配置压力测量速率和分辨率 | W | 0x06 | 0x36 |  | 速率8测量单位/s，过采样率128倍 | 测试增益
32 | 4 | 增益 | BE-gain | 2 | 为更长的积分设置压力结果移位 | W | 0x09 | 0x04 |  | 当过采样率为>8 倍时，必须设置为“1”，不启用FIFI，不启用温度移位 | 测试增益
33 | 4 | 增益 | BE-gain | 3 | 设置压力正常增益和温度高增益 | W | 0x62 | 0x02 |  |  | 测试增益
34 | 4 | 增益 | BE-gain | 4 | 默认放大器增益和UI微调 | W | 0x64 | 0x07 |  | 0bYYYY0111 | 测试增益
35 | 4 | 增益 | BE-gain | 5 | 重新加载找到的电桥偏移量 | W | 0x65 | 0b000XXXXX |  | 写入上一步找到的对应偏移量 | 测试增益
36 | 4 | 增益 | BE-gain | 6 | 开始控制压力测量 | W | 0x08 | 0x05 |  | 正常模式连续压力测量 | 测试增益
37 | 4 | 增益 | BE-gain | 7 | 读取压力结果，清除压力准备位 | R | 0x00-0x02 |  |  |  | 测试增益
38 | 4 | 增益 | BE-gain | 8 | A延时105ms以上 | [5 empty] | 测试增益 | 16
39 | 4 | 增益 | BE-gain | 9 | 判断结果是否可用 | R | 0x08 | 0xD5 | 循环读取直到超时，如果没有0xD5说明芯片损坏 | 改变电桥增益直到找到所需的压力结果 | 测试增益 | 18
40 | 4 | 增益 | BE-gain | 10 | 读取压力结果 | R | 0x00-0x02 |  |  |  | 测试增益 | 19
41 | 4 | 增益 | BE-gain | 11 | B改变放大器增益，保持其它位不变 | W | 0x64 | 0bYYYY0111 |  |  | 测试增益 | 17
42 | 4 | 增益 | BE-gain | 12 | 重新加载找到的放大器增益 | W | 0x64 | 0bYYYY0111 | 写入找到的gain |  | 测试增益
43 | 4 | 增益 | BE-gain | 13 | 停止压力测试 | W | 0x08 | 0x00 |  |  | 测试增益
44 | 4 | 增益 | BE-gain | 14 | 读取压力结果，清除压力准备位 | R | 0x00-0x02 |  |  |  | 测试增益
45 | 4 | 增益 | BE-gain | 15 | 读取传感器状态 | R | 0x08 | 0xC0 | 看是不是0xC0 |  | 测试增益
46 | 5 | 预设增益偏移量 | BE_defaultgainoffset | 1 | 重新加载电桥偏移量 | W | 0x65 | 0b000XXXXX |  |  | 预设增益和偏移量 |  | 4 | 4 | 4
47 | 5 | 预设增益偏移量 | BE_defaultgainoffset | 2 | 重新加载找到的放大器增益 | W | 0x64 | 0bYYYY0111 |  |  | 预设增益和偏移量 |  | 5 | 5 | 5
48 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 1 | 书写签名1 | W | 0x0E | 0xA5 |  |  | 书写签名 |  | 6 | 6 | 6
49 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 2 | 书写签名2 | W | 0x0F | 0x96 |  |  | 书写签名 |  | 7 | 7 | 7
50 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 3 | 配置压力测量速率和分辨率 | W | 0x06 | 0x36 |  | 8次/s和128倍过采样率 | 配置压力微调 |  | 9 | 9 | 9
51 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 4 | 为更长的积分设置压力结果移位 | W | 0x09 | 0x04 |  | 当过采样率为>8 倍时，必须设置为“1”，不启用FIFI，不启用温度移位 | 配置压力微调 |  | 12 | 12 | 12
52 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 5 | 配置温度测量速率和分辨率 | W | 0x07 | 0xB0 |  | 外部传感器，速率8测量单位/s，单次过采样率 | 配置压力微调 |  | 10 | 10 | 10
53 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 6 | 设置压力正常增益和温度高增益 | W | 0x62 | 0x02 |  |  | 配置压力微调 |  | 8 | 8 | 8
54 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 7 | 开始压力温度测量 | W | 0x08 | 0x07 |  | 工作模式为连续压力和温度测量 | 开始测压和测温 |  | 11 | 11 | 11
55 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 8 | 延时200ms以上 | [7 empty] | 13 | 13 | 13
56 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 9 | 读取压力和温度 | R | 0x00-0x05 | P1(Ti) |  |  | 读取压力和温度 |  | 15 | 15 | 14
57 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 10 | 读取压力和温度 | R | 0x00-0x05 | P2(Ti) |  |  | 读取压力和温度 |  | 14 | 14
58 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 11 | 读取压力和温度 | R | 0x00-0x05 | P3(Ti) |  |  | 读取压力和温度 |  | 16 | 16
59 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 12 | 读取压力和温度 | R | 0x00-0x05 | P4(Ti) |  |  | 读取压力和温度 |  | 17
60 | 6 | 压力微调 | BE_ptrim | 13 | 停止压力和温度测量 | W | 0x08 | 0x00 |  |  | 停止测压和测温
61 | 7 | 烧写芯片默认值 | BE_fusechip_defaultval | 1 | 烧写芯片的ID | W | 0x40-0x6F
62 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 1 | 书写签名1 | W | 0x0E | 0xA5 |  |  | 书写签名 |  |  |  | 16
63 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 2 | 书写签名2 | W | 0x0F | 0x96 |  |  | 书写签名 |  |  |  | 17
64 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 3 | 读取foundOSC | R | 0x31 | 0x?? |  |  | 读取foundOSC |  |  |  | 18
65 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 4 | 读取foundLDO | R | 0x33 | 0x?? |  |  | 读取foundLDO |  |  |  | 19
66 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 5 | 写入找到的软硬件调整值到电烧写阴影 | W | 0x40-0x6F |  |  | 先前发现的微调信息也写入0，为了特定的地址不被烧写 | 写入校准系数_Part1-Part3 |  |  |  | 20
67 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 6 | 控制电压为4.1V，等待稳定20ms以上 | [5 empty] | Power Switch |  |  |  | 21
68 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 7 | 选择内部2kHz时钟 | W | 0x70 | 0x20 |  |  | 选择内部2kHz时钟 |  |  |  | 22
69 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 8 | 烧断指令 | W | 0x70 | 0x22 |  |  | 烧断指令 |  |  |  | 23
70 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 9 | 写入foundOSC | W | 0x61 | foundOSC | 烧断后写入前要延时3.2ms以上 |  | 写入foundOSC |  |  |  | 24
71 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 10 | 写入foundLDO | W | 0x63 | foundLDO |  |  | 写入foundLDO |  |  |  | 25
72 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 11 | 等待，直到寄存器0x70==0x20 | R | 0x70 | 0x2X | 等待，直到X==0 |  | 等待烧写完成 |  |  |  | 26
73 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 12 | 控制电压为1.8V，等待稳定20ms以上 | [5 empty] | Power Switch |  |  |  | 27
74 | 8 | 烧写 | BE_fuse | 13 | 再次正常计时 | W | 0x70 | 0x00 |  |  | 恢复内部8kHz时钟 |  |  |  | 28
75 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 1 | 书写签名1 | W | 0x0E | 0xA5 |  |  | 书写签名
76 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 2 | 书写签名2 | W | 0x0F | 0x96 |  |  | 书写签名
77 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 3 | 重置感测电烧写的锁存器 | W | 0x0C | 0x00 |  |  | 重置感测电烧写的锁存器
78 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 4 | 重置感测电烧写的锁存器 | W | 0x0C | 0x03 |  |  | 重置感测电烧写的锁存器
79 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 5 | 感应命令 | W | 0x70 | 0x01 |  |  | 感应命令
80 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 6 | 读取感应值 | R | 0x10-0x3F |  | 将数据与预期的值进行比较。如：reg0x10==reg0x40，reg0x11==reg0x41，reg0x3f==reg0x6F |  | 读取感应值_Part1-Part3 |  |  |  | 29
81 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 7 | 重置感应电烧写的锁存器 | W | 0x0C | 0x00 |  |  | 重置感测电烧写的锁存器
82 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 8 | 重置感应电烧写的锁存器 | W | 0x0C | 0x03 |  |  | 重置感测电烧写的锁存器
83 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 9 | 具有高测试裕度的感应命令 | W | 0x70 | 0x05 |  |  | 具有高测试裕度的感应命令
84 | 9 | 烧写检查 | BE_sense | 10 | 读取感应值 | R | 0x10-0x3F |  | 将数据与预期的值进行比较。如：reg0x10==reg0x40，reg0x11==reg0x41，reg0x3f==reg0x6F |  | 读取感应值_Part1-Part3
85 | 10 | 系数计算 | BE_coefficients_calculator | 1 | 计算校准系数 | [9 empty] | 15
86 | 11 | 断电 | BE_powerdown | 1 | 断电 | [5 empty] | Power Switch | 20 | 18 | 17 | 30

## 烧写映射
烧写芯片默认值 | [12 empty] | 烧写系数
烧写地址 | 用户地址 | 读写 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 值 |  | 烧写地址 | 用户地址 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 值
0x40 | 0x10 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x40 | 0x10 | C0 <11:4>
0x41 | 0x11 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x41 | 0x11 | C0<3:0> |  |  |  | C1<11:8>
0x42 | 0x12 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x42 | 0x12 | C1 <7:0>
0x43 | 0x13 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x43 | 0x13 | C00 <19:12>
0x44 | 0x14 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x44 | 0x14 | C00 <11:4>
0x45 | 0x15 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x45 | 0x15 | C00<3:0> |  |  |  | C10<19:16>
0x46 | 0x16 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x46 | 0x16 | C10 <15:8>
0x47 | 0x17 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x47 | 0x17 | C10 <7:0>
0x48 | 0x18 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x48 | 0x18 | C01 <15:8>
0x49 | 0x19 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x49 | 0x19 | C01 <7:0>
0x4A | 0x1A | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4A | 0x1A | C11 <15:8>
0x4B | 0x1B | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4B | 0x1B | C11 <7:0>
0x4C | 0x1C | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4C | 0x1C | C20 <15:8>
0x4D | 0x1D | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4D | 0x1D | C20 <7:0>
0x4E | 0x1E | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4E | 0x1E | C21 <15:0>
0x4F | 0x1F | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x4F | 0x1F | C21 <7:0>
0x50 | 0x20 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x50 | 0x20 | C30 <15:8>
0x51 | 0x21 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x51 | 0x21 | C30 <7:0>
0x52 | 0x22 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x52 | 0x22 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x53 | 0x23 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x53 | 0x23 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x54 | 0x24 | W/R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x54 | 0x24 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x55 | 0x25 | W/R | chip ID <30:23> | [9 empty] | 0x55 | 0x25 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x56 | 0x26 | W/R | chip ID <22:15> | [9 empty] | 0x56 | 0x26 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x57 | 0x27 | W/R | chip ID <14:7> | [9 empty] | 0x57 | 0x27 | 0 | [7 empty] | 0x00
0x58 | 0x28 | W/R | 0 | chip ID <6:0> | [8 empty] | 0x58 | 0x28 | 1 | 0 | [6 empty] | 0x80
0x60 | 0x30 |  | 0 | 1011011 | [6 empty] | 0x5B |  | 0x60 | 0x30 | 0 | 0 | [6 empty] | 0x00
0x61 | 0x31 |  | 0 | 0 | 0 | 10110 |  |  |  |  | 0x16 | OSC | 0x61 | 0x31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0x00
0x62 | 0x32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02 |  | 0x62 | 0x32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x63 | 0x33 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 | LDO | 0x63 | 0x33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x64 | 0x34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 | gain | 0x64 | 0x34 | Y | Y | Y | Y | 0 | 0 | 0 | 0
0x65 | 0x35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 | offset | 0x65 | 0x35 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X
0x66 | 0x36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x66 | 0x36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x67 | 0x37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x67 | 0x37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x68 | 0x38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |  | 0x68 | 0x38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x69 | 0x39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x69 | 0x39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00
0x6F | 0x3F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00 |  | 0x6F | 0x3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x00

## 通用寄存器映射
描述 | 地址 |  | 读写 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值 | Sensor1_1 | Sensor1_2
压力数据 | 0x00 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
压力数据 | 0x01 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
压力数据 | 0x02 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
温度数据 | 0x03 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
温度数据 | 0x04 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
温度数据 | 0x05 |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
压力配置 | 0x06 |  | R/W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
温度配置 | 0x07 |  | R/W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
操作模式与状态 | 0x08 |  | R/W | [8 empty] | 0x00 | 0xC0
配置寄存器 | 0x09 |  | R/W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
中断状态或源寄存器 | 0x0A |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
FIFO状态 | 0x0B |  | R | [8 empty] | 0x00 | 0x00
FIFO冲洗和软复位 | 0x0C |  | W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
芯片ID和版本 | 0x0D |  | R | 版本ID |  |  |  | 产品ID |  |  |  | 0x10 | 0x10
签名 | 0x0E |  | W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
签名 | 0x0F |  | W | [8 empty] | 0x00 | 0x00
C0 | 0x40 | 0x10 | W/R | C0 <11:4> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xCB
C0/C1 | 0x41 | 0x11 | W/R | C0<3:0> |  |  |  | C1<11:8> |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 0xC0
C1 | 0x42 | 0x12 | W/R | C1 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xEF
C00 | 0x43 | 0x13 | W/R | C00 <19:12> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xBB
C00 | 0x44 | 0x14 | W/R | C00 <11:4> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x52
C00/C10 | 0x45 | 0x15 | W/R | C00<3:0> |  |  |  | C10<19:16> |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 0x11
C10 | 0x46 | 0x16 | W/R | C10 <15:8> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x52
C10 | 0x47 | 0x17 | W/R | C10 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xF2
C01 | 0x48 | 0x18 | W/R | C01 <15:8> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x5B
C01 | 0x49 | 0x19 | W/R | C01 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xF3
C11 | 0x4A | 0x1A | W/R | C11 <15:8> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xC9
C11 | 0x4B | 0x1B | W/R | C11 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x05
C20 | 0x4C | 0x1C | W/R | C20 <15:8> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x8D
C20 | 0x4D | 0x1D | W/R | C20 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xD2
C21 | 0x4E | 0x1E | W/R | C21 <15:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x15
C21 | 0x4F | 0x1F | W/R | C21 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x01
C30 | 0x50 | 0x20 | W/R | C30 <15:8> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x89
C30 | 0x51 | 0x21 | W/R | C30 <7:0> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xF8
| 0x52 | 0x22 | W/R | 0 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 0x53 | 0x23 | W/R | 0 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 0x54 | 0x24 | W/R | 0 | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x30
芯片ID | 0x55 | 0x25 | W/R | chip ID <30:23> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x09
芯片ID | 0x56 | 0x26 | W/R | chip ID <22:15> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x4A
芯片ID | 0x57 | 0x27 | W/R | chip ID <14:7> | [7 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x60
芯片ID | 0x58 | 0x28 | W/R | 0 | chip ID <6:0> | [6 empty] | 0x00 | 0x00 | 0xA0
1280kHz振荡器微调 | 0x60 | 0x30 | W/R | 0 | 1011011 | [6 empty] | 0x5B | 0x00 | 0x5B
8kHz内部低功耗振荡器微调 | 0x61 | 0x31 | W/R | 0 | 0 | 0 | 10110 |  |  |  |  | 0x16 | 0x00 | 0x11
放大器配置 | 0x62 | 0x32 | W/R | [7 empty] | 0-压力高增益测量；1-增加模数转换增益 | 0x02 | 0x00 | 0x02
1.5V低压差线性稳压器微调，共模电压微调 | 0x63 | 0x33 | [9 empty] | 0x66 | 0x00 | 0x66
放大器增益 | 0x64 | 0x34 | W/R | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | 0x00 | 0x14
MEMS偏移量 | 0x65 | 0x35 | W/R |  |  |  | X | X | X | X | X | 0x00 | 0x00 | 0x10
数据路径配置 | 0x66 | 0x36 | [9 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
IIC地址 | 0x67 | 0x37 | [9 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
IIC物理配置 | 0x68 | 0x38 | [10 empty] | 0x00 | 0x05
空闲 | 0x69 | 0x39 | [9 empty] | 0x00 | 0x00 | 0x00
电烧写过 | 0x6F | 0x3F | [8 empty] | 1-已烧写，签名启用；0-未烧写，无需签名即可访问隐藏地址空间 | 0x00 | 0x00 | 0x00
电烧写控制 | 0x70 |  | W/R |  |  | 2kHz内部时钟：0：内部8kHz时钟被选择；1-内部2kHz时钟被选择 | 外部时钟选择：0-内部8kHz时钟被选择；1-外部时钟被选择 |  | 测试裕度：0-关闭；1-开启 | 烧写控制<1:0>：00-空闲；01-感应；10-爆破；11-未定义 |  |  | 0x00

## Sheet5
位置 | 温度 | 压力 | 动作
低温区 | T1=25℃ | 压力设置 | 初始化
低温区 | T1=25℃ | P2=850hPa | 测试偏移量
低温区 | T1=25℃ | P1=400hPa | 测试增益
常温区 | T1=25℃ | 压力设置 | 初始化
常温区 | T1=25℃ | P1=400hPa | 获取压力和温度
常温区 | T1=25℃ | P2=850hPa | 获取压力和温度
常温区 | T1=25℃ | P3=950hPa | 获取压力和温度
常温区 | T1=25℃ | P4=1050hPa | 获取压力和温度
高温区 | T2=60℃ | 压力设置 | 初始化
高温区 | T2=60℃ | P1=400hPa | 获取压力和温度
高温区 | T2=60℃ | P2=850hPa | 获取压力和温度
高温区 | T2=60℃ | P3=950hPa | 获取压力和温度
复测区 | 室温 | 大气压 | 获取压力和温度

## 测试数据
产品ID | 工装板ID | 位号 | 测试时间 | 产品型号 | 偏移量 | 增益 | Praw(T1P1) | Praw(T1P2) | Praw(T1P3) | Praw(T1P4) | Praw(T2P1) | Praw(T2P2) | Praw(T2P3) | Traw(T1P1) | Traw(T1P2) | Traw(T1P3) | Traw(T1P4) | Traw(T2P1) | Traw(T2P2) | Traw(T2P3) | C0 | C1 | C00 | C01 | C10 | C11 | C20 | C21 | C30 | Praw | Traw | Pcal | Tcal